761 Compact IC离子色仪操作规程

一、流动相及样品要求

- 淋洗液用超纯水配置，试剂要用优级纯，配制完后进行抽虑、超声脱气。淋洗液有效期最长不能超过1周。

- 进样前所有样品都要用0.22μm膜过滤，除去样品中颗粒物；对于浑浊样品、土壤等固体萃取液要先离心，再过滤；过C18小柱；待测物浓度较高时，应预先稀释，一般未知样品稀释100倍，降低干扰物的浓度。

- 基本操作

1. 打开761离子色谱的电源开关，打开自动进样器开关；

2. 打开电脑，在桌面上双击“IC Net 2.3”图标；

3. IC Net对话框中输入用户名“metrohm”，进入工作站；

4. 赶气泡：每次更换完新配制的流动相需要先赶气泡，方法为逆时针打开排气阀，在761Compact IC界面中输入流量2ml/min，打开IC Pump（on）,用针管抽5-10分钟；抽完后在761Compact IC界面中输入流量0.5ml/min，点击“send to unit”,顺时针关闭排气阀；

- 点击画面上的“Control”(“Startup hardware(Measurebaseline)”，基线稳定且电导率值在10-15μs/cm时可以准备走样品序列。

- 新建样品序列：从菜单栏中打开：file/open/sample sequence，在SYSTEMS中选中已经编辑好的实验方法。注意，序列的最后一个样品管为纯水；

- 建好样品序列且基线已经平稳后，按自动进样器“START”键，在工作站中点击实验方法序列中的“开始”键进行实验；

- 8.“system state”中观擦序列进行的状况；

- 测定完成后关闭“IC Net”系统；

- 然后关闭电脑、离子色谱、自动进样器电源；

- 注意事项

  - 防止细菌滋生的措施：淋洗液、再生液以及冲洗液应当保持新鲜，定期更换。建议所有容器用水冲洗后再用甲醇/水（1：4）或丙酮/（1：4）水冲洗。如果仍有细菌滋生，可以在淋洗液中加入5%的甲醇或丙酮。

  - 实验前后都要填写仪器使用登记表，试验完成后填写仪器使用纪录；

  - 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

  - 要求用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有试验试剂及样品；

  - 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

  - 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内实验仪器的安全；

  - 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全。