792型离子色谱仪操作规程

一、开机

打开色谱仪开关和电脑；

二、测定

- 点击桌面上离子色谱图标，启动软件；

- 当出现输入“password”窗口时，直接点击“Log In”，窗口消失；

- 点击工具栏图标“Opened system”，出现“Default\Default.smt”对话框，点击“Basic”图标，出现“792 Basic IC”对话框，设定流量（流量范围为0.2-2.5mL/min）、最大压力值（压力范围为0.0-25.0MPa）。设定完毕点击“Send to unit”，使程序执行所进行的设定；

- 点击“Default\Default.smt”对话框中“Start”弹出一对话框，在“Ident”中输入测样名称，点“OK”开始走基线；在工具栏“Method”下拉菜单的“Passport”选项中设定样品的测定历时时间，还可以更改测样名称；

- 当基线平稳后点击“Default\Default.smt”对话框中“Fill”，或“792 Basic IC”对话框中“Fill”，开始进样：用注射器吸取样品从进样口进样，进样量约为1mL；

- 点击“Default\Default.smt”对话框中“Inject”或“792 Basic IC”对话框中“Inject”，开始样品测定，测定完毕谱图自动保存；

- 样品测定

- 测定完成后冲洗10分钟左右；

- 关闭电脑和离子色谱仪；

- 注意事项

- 流动相用超纯水配置，试剂要用优级纯，配制完后超声脱气，流动相有盐要进行抽虑；

- 进样前所有样品都要用0.45μm膜过滤；对于浑浊样品、土壤等固体萃取液要先离心，再过滤；过C18小柱；

- 实验前后都要填写仪器使用登记表，实验完成后填写仪器使用记录；

- 正确操作仪器，使用过程中如发现仪器出现异常情况，应及时与实验室管理人员联系；

- 用托盘盛放药品，避免药品直接放在实验台上，实验结束及时清洁实验台，带走所有实验试剂及样品；

- 仪器使用人员有义务打扫实验室卫生；

- 仪器使用人员有义务和责任负责实验室内水、电安全；